## BACTERIOLOGIA
1.DEPARTAMENTO DE BACTERIOLOGÍA
|  |  | COTIZACIÓN 1 |  | COTIZACIÓN 2 |  | COTIZACIÓN 3 |  | PROMEDIO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1.1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA MULTIPROPOSITO CON ROTOR BASCULANTE PARA 8 TUBOS DE 15 ML Y 4 TUBOS DE 50 ML CON ADAPATADORES. Especificaciones: Máx. FCR con rotor basculante: 3000 x g Velocidad: 100 - 4.400 rpm (100rpm pasos) Tiempo de aceleración: ≤20 s Tiempo de deceleración: ≤28 s Temporizador: 0 – 99 min, con función de marcha permanente Función de frenado: Sí Nivel de ruido: <46 dB(A) con rotor basculante Rango de Temperatura: -9 °C a 40 °C Con opción de Rotores intercambiables. Refrigeración continua que mantiene la temperatura constante tras la finalización del ciclo – sus muestras permanecen refrigeradas. Garantía extendida de 3 años contra defectos de fábrica | 1 | 43516100 | 43516100 | 45392000 | 45392000 | 51890000 | 51890000 | 46932700 | 46932700
|  |  | SUBTOTAL | 43516100 | SUBTOTAL | 51890000 | SUBTOTAL | 51890000 | SUBTOTAL | 46932700
|  |  | IVA 19% | 8268059 | IVA 19% | 9859100 | IVA 19% | 9859100 | IVA 19% | 8917213
|  |  | TOTAL | 51784159 | TOTAL | 61749100 | TOTAL | 61749100 | TOTAL | 55849913

## BIOLOGIA
2. DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA
|  |  | COTIZACIÓN 1 |  | COTIZACIÓN 2 |  | COTIZACIÓN 3 |  | PROMEDIO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
2.1 | ESTEREOMICROSCOPIO CON BARRA O DE BRAZO, TRIOCULAR CON PASO DE LUZ 50/50: Rango de magnificación 6.3x a 50x sin lente frontal (distancia de trabajo de 92 mm), y de 2.5x a 20x con lente de 0,4x (distancia de trabajo de 211 mm). Sistema de iluminación reflejada por medio de anillo LED. Características: - Estereomicroscopio con óptica tipo Greenough - Zoom de 8:1 corregido Apocromáticamente - Rango de Magnificación desde 6,3x hasta 50x - Magnificaciones desde 2X hasta 250X con óptica intercambiable -Distancia de trabajo 92 mm; hasta 287 mm con óptica intercambiable - Ángulo de observación de 35° - Ajuste interpupilar de 55 - 75 mm -Oculares 10x/23 Br. foc -Fototubo 50/50, con adaptador 60N de 0,5X -Resolución máxima de 210 Lp/mm en versión básica; hasta 420 Lp/mm con óptica intercambiable -Funda protectora -Luz Reflejada por medio de Anillo LED. -Sistema de lente frontal mínimo de 0,4x FWD 211mm -Estativo con brazo saliente doble de aproximadamente 670 mm x 200 mm x 170 mm, 360 - 690 mm de voladizo (medido con el soporte) y ángulo de azimut de 360° variable de forma progresiva con una carga de minimo 8 kg; incluye un cabezal basculante y giratorio, columna vertical con tornillo de montaje y anillo de seguridad de alturas -Pie de mesa mínimo de 350 mm x 350 mm x 50 mm, con orificio central para atornillar | 1 | 86325000 | 86325000 | 86115000 | 90425780 |  | 0 | 86220000 | 86220000
2.2 | CAMÁRA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL CON FUENTE DE PODER. -Área de gel: 130*150mm/130*200mm -Rendimiento de la muestra: 14, 18, 26 dientes -Longitud de onda de la luz azul: 470nm -Volumen de tampón: 800 ml -Dispositivo integrado de monitoreo de luz azul en tiempo real sobre la base del producto, permite observar la condición de la banda electroforética en tiempo real durante el proceso de electroforesis. -Cubierta superior anti-luz azul tipo flip puede filtrar completamente la luz azul, permitiéndonos ver bandas electroforéticas claras. -La cubierta superior se puede abrir cuando no se necesita monitoreo para desempeñar un papel en la disipación de calor. -Gran volumen de muestra, se pueden someter a electroforesis hasta 200 muestras a la vez. -Electrodo móvil: Es más fácil de reparar y reemplazar. -La perilla de ajuste de nivel inferior puede ajustar el estado de nivel del tanque de electroforesis. -Incluye: Fuente de poder -Salida paralela: 4 grupos -Rango de entrada: 110-250 V es adecuado para diferentes países y regiones. -Rango de salida: 5-600v (1v) 1-600ma (1ma) 5-300w (1w) Garantía de 3 años contra defectos de fábrica | 1 | 9810000 | 9810000 | 8805000 | 8805000 | 7800000 | 7800000 | 8805000 | 8805000
2.3 | AUTOCLAVE HORIZONTAL AUTOMÁTICA DE SOBREMESA -Capacidad 40 Litros -Pantalla Touch a todo color 3.5" -Rango de temperatura de trabajo de 105°C a 138°C. Esterilización a 121°C y 134°C -Panel de control digital, Control microprocesado de alta precisión para resultados perfectos de esterilización. Sistema de esterilización automático. Sistema de secado automático para solidos básico con puerta abierta (Opcional secado mejorado por bomba de vacío). Indicador de temperatura visual. Indicador de presión visual. -Bandeja en acero inoxidable / Dimensiones internas Ø 310 x profundidad 500 mm. -Reservorio integrado para llenado automático y recirculación de agua (no recomendado para cargas contaminadas). -Secado básico por bomba de aire y filtro microbiológico. -Indicadores (alarma) visuales y audibles de seguridad: Sobre presión en la cámara, Alta temperatura en la cámara, falta de agua, falla de ciclo durante la esterilización, Alerta parada de emergencia, Alerta de puerta abierta, Alerta tiempo prolongado de Calentamiento, Alerta de fin de ciclo. -Voltaje de alimentación 220 VAC/60Hz. - Incluye 2 metros de manguera de alta temperatura, Manual en idioma español, Bandeja en acero inoxidable. -Cumplimiento de normas internacionales: ASME sec VIII , DIN 58951, ISO 17665-1:2006 IEC/UL/EN61010-1, IEC 61010-2-040, EN 61326 -Certificación ISO 9001: 2015 | 1 | 28450213 | 28450213 | 26516787 | 26516787 |  | 0 | 27483500 | 27483500
2.4 | BALANZA SOLO PESO DIGITAL DE 30 KG. - Capacidad: 30kg / d=2g - Posee doble display - Suma productos pesados - Puerto RS232 para transmisión a PC (cable incluido) - Carcasa en ABS de alta resistencia - Display LED | 1 | 1002000 | 1002000 | 672400 | 672400 |  | 0 | 837200 | 837200
|  |  | SUBTOTAL | 125587213 | SUBTOTAL | 126419967 | SUBTOTAL | 7800000 | SUBTOTAL | 123345700
|  |  | IVA 19% | 23861570.47 | IVA 19% | 24019793.73 | IVA 19% | 1482000 | IVA 19% | 23435683
|  |  | TOTAL | 149448783.47 | TOTAL | 150439760.73 | TOTAL | 9282000 | TOTAL | 146781383

## QUIMICA
3.DEPARTAMENTO DE QUIMICA
|  |  | COTIZACIÓN 1 |  | COTIZACIÓN 2 |  | COTIZACIÓN 3 |  | PROMEDIO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
3.1 | REFRACTÓMETRO DIGITAL: Resolución 0.01/0.001 Bx, Pantalla Touch. Especificaciones: - Rango de medida (°Brix): 0 – 100 - Escamas: Índice de refracción (1,30 - 1,70); Azúcar (0 - 100 ºBrix); 100 - Exactitud: ±0,02 °Bx; ±0,00002 nD - Resolución: 0,01 / 0,001 °Bx; 0,000001 nD - Tiempo de leer: 4 segundos - Display LCD de 7" - Interfaces: RS232 - Fuente de luz: LED (589 nm) durante 100 000 h - Memoria: 4000 valores - IR de precisión: ±0,000005 nD - Prisma: Barrera contra derrames de acero inoxidable zafiro 316 PEEK - Rango de compensación de temperatura: 5 - 80 °C - Sensor de temperatura: ±0,03 °C - Precisión del sensor de temperatura: ±0,03 °C - Estabilidad de la temperatura: ±0,02 ºC - Fuente de alimentación: 100 - 240 VCA/50 - 60 Hz - Rango de temperatura: Ambiente: 5-40°C - Muestra: 5-95°C - Peltier: 0°C o 10°C por debajo de la T ambiente, lo que sea mayor a 80°C (para rendimiento AUS32 20°C es obligatorio) - AG Fluids (°Brix): 10 - 40°C - Usuario: Coeficiente simple (unidades/°C) o función polinomial - Sello de prisma: FDA/USP Componentes húmedos según USP Clase VI - Conexiones: 3 x USB (A), 1 x Ethernet, RS232 (mediante adaptador USB opcional) - Corriente: Instrumento: 24V DC, ±5%, <2A - PSU externo: 100-240V, 50-60Hz (incluido) - Garantía de 1 año cintra defectos de fabricación. - Incluye: Instalación, puesta en marcha y capacitación en la operación del equipo. - Mantenimiento preventivo y calibración durante el año de garantía. | 1 | 116998000 | 116998000 | 119540000 | 119540000 |  | 0 | 118269000 | 118269000
3.2 | CALORIMETRO DE JOULEº EN ALUMINIO CON TAPA PLASTICA. Utilizado para la determinación del calor específico en sólidos y líquidos. Materiales: Fabricado con dos vasos de aislamiento térmico en corcho, tapa en acrílico con tres bananas de conexión, dos resistencias de diferente valor de ohmios y un agitador. Posee entre la terminal 1a y 3a una resistencia de 3 ohmios; entre la 2a y 3a de 9 ohmios. Dimensiones: Altura 100 mm, radio del cilindro 50 mm. Incluye Termómetro | 10 | 187000 | 1870000 | 210000 | 2100000 |  | 0 | 198500 | 1985000
3.3 | TERMOSTATOS BAÑO RECIRCULADO CON CALENTAMIENTO. ESPECIFICACIONES TECNICAS: Volumen del baño: 5 Lts Control PID por microprocesador. Rango de temperatura: Amb. +10°C a +150°C Estabilidad de temperatura: 0.05°C Tiempo de calentamiento hasta 70°C: 15 min Puerto RS-232 y puerto USB integrados para control externo y recopilación de datos. Dimensiones: Apertura de baño/ profundidad (WxL, D): 150×99, 160mm Externas (WxLxH): 228×395×424 mm Peso neto: 12,5 Kg Requerimientos eléctricos: 120 V, 60 Hz, 8.6 Amp | 3 | 13850000 | 41550000 | 11578450 | 34735350 | 14404500 | 43213500 | 13277650 | 39832950
3.4 | SET DE VIDRIERIA COMPLETO PARA MICRODESTILACIÓN CON BALON DE 50 mL. | 4 | 867000 | 3468000 | 967000 | 3868000 |  | 0 | 917000 | 3668000
3.5 | SHAKER - AGITADOR ORBITAL DIGITAL CON PLATAFORMA UNIVERSAL DE RODILLOS. Rango de velocidad: 100-500 rpm Pantalla de velocidad: LCD Motor CC sin escobillas sin mantenimiento. Temporizador: 1min-19h59min Voltaje 100-240 V, 50/60 Hz | 3 | 7700000 | 23100000 | 5420000 | 16260000 |  | 0 | 6560000 | 19680000
3.6 | AGITADOR MAGNÉTICO CON PLACA CALEFACTORA, TEMP. 380 C Características del producto: La pantalla LCD de alta resolución muestra la temperatura y la velocidad reales. Cubierta de aluminio con placa de trabajo de cerámica, permite una transferencia de calor inmediata. Control de temperatura digital con máx. temperatura a 380C. Control de velocidad digital con máx. velocidad hasta 1500rpm. Máx. cantidad de agitación de H2O a 5L. Dimensión de la placa de trabajo [An Al]: 140140mm Posiciones de agitación: 1 Máx. barra magnética [longitud]: 50 mm Rango de velocidad: 200-1500rpm Rango de temperatura de calentamiento: Temperatura ambiente: +5ºC-380ºC Precisión de visualización de temperatura: 0,1ºC Sensor de temperatura externo: PT1000 (precisión 0,5ºC) Precisión de control del sensor: 20rpm Salida nominal del motor: 1.8W Energía: 510W Salida de calefacción: 500W Voltaje: 100-120/200-240 V, 50/60 Hz Dimensión [An. Pr. Al.] : 320180108mm Peso: 2,2 kg Temperatura ambiente y humedad admisibles: 5-40ºC, 80%HR | 2 | 4183000 | 8366000 | 5019600 | 10039200 | 4900665 | 9801330 | 4701088.3333 | 9402176.6667
3.7 | MANTA DE CALENTAMIENTO PARA BALON DE 500 mL, 380°C, DIGITAL CON AGITACION MAGNETICA APROX 200 - 1400 rpm | 1 | 4152000 | 4152000 | 4982400 | 4982400 | 7724094 | 7724094 | 5619498 | 5619498
|  |  | SUBTOTAL | 199504000 | SUBTOTAL | 191524950 | SUBTOTAL | 60738924 | SUBTOTAL | 198456624.6667
|  |  | IVA 19% | 37905760 | IVA 19% | 36389740.5 | IVA 19% | 11540395.56 | IVA 19% | 37706758.6867
|  |  | TOTAL | 237409760 | TOTAL | 227914690.5 | TOTAL | 72279319.56 | TOTAL | 236163383.3533

## GEOGRAFIA
4. DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE
|  |  | COTIZACIÓN 1 |  | COTIZACIÓN 2 |  | COTIZACIÓN 3 |  | PROMEDIO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
4.1 | TABLA DE COLORES DE MUNSELL EDICIÓN REVISADA: - Carpeta durable - 440 patrones de color - Datos Munsell - Paginas resistentes a condiciones de campo | 1 | 3631860 | 3631860 | 2115600 | 2115600 | 3012540 | 3012540 | 2920000 | 2920000
4.2 | SALINOMETRO DIGITAL: - Parámetros de medición: Salinidad, Contenido en cloro, Peso específico, Temperatura. - Refractómetro digital de cloruro sódico con rangos de medición de peso específico, el contenido de cloruro e índice de refracción. - Rango de medición Salinidad 0 ... 100 ‰ (ppt) - Contenido en cloro 0 ... 57 ‰ (ppt) - Peso específico 1,000 ... 1,070 - Índice de refracción 1,3330 ... 1,3530 nD - Temperatura 0 ... 40 °C - Resolución Salinidad 1 ‰ (ppt) - Contenido en cloro 1 ‰ (ppt) - Peso específico 0,001 - Índice de refracción 0,0001nD - Temperatura 0,1 °C - Precisión Salinidad ±2 ‰ (ppt) - Contenido en cloro ±2 ‰ (ppt) - Peso específico ±0,002 - Índice de refracción ±0,0003 nD - Temperatura ±0,5 °C | 2 | 4635000 | 9270000 | 4520000 | 9040000 | 4351000 | 8702000 | 4502000 | 9004000
4.3 | LUXÓMETRO HUMIDIMETRO PHMETRO COMBINADO PARA SUELO: - Medidor analógico. pH: 3,5 a 8 - Humidad: 1 a 10 - Flujo de luz: de 0 a 2 000 Lux - Dimensión (con sonda): 300 x 55 x 40 mm - Masse: 64 g | 1 | 319000 | 319000 | 280000 | 280000 | 253000 | 253000 | 284000 | 284000
4.4 | BALANZA DE PRESICIÓN PARA LABORATORIO -Campo de pesaje Máx: 2000 g. -Sensor de carga de alta precisión -Lectura: 0,01 g. -Calibración por pesa externa. -Unidades de medida seleccionables: g, kg, ct, T, TAR, dr, PKT, GN, TMR, gsm, tlJ, mo, dwt, oz, lb, tlT, ozt, tlH, %. -Plato de acero inoxidable de 128×128 mm. -Pantalla LCD retroiluminada. Tiempo de estabilización:2 s. Control de protección IP 43. Communication interface RS232, USB-A, USB-B. Alimentacion 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz | 1 | 2710000 | 2710000 | 3426000 | 3426000 | 2945000 | 2945000 | 3027000 | 3027000
4.5 | SNORKELS Y CARETAS PROFESIONALES: - Material: Caucho sintético y plástico - Tamaño Aprox: 40 cm - Peso Aprox: Máscara de buceo 155 g. aprox. - Snorkel 134 g. aprox. - Circunferencia de la cabeza: desde 20.3 - 43.2cm (sin estirar) - Hebilla del tubo ajustable y tubo flexible. - Correa de la Máscara flexible - Boquilla de silicona no tóxica | 20 | 110000 | 2200000 | 90000 | 1800000 |  | 0 | 100000 | 2000000
|  |  | SUBTOTAL | 18130860 | SUBTOTAL | 16661600 | SUBTOTAL | 14912540 | SUBTOTAL | 17235000
|  |  | IVA 19% | 3444863.4 | IVA 19% | 3165704 | IVA 19% | 2833382.6 | IVA 19% | 3274650
|  |  | TOTAL | 21575723.4 | TOTAL | 19827304 | TOTAL | 17745922.6 | TOTAL | 20509650

## ING AMBIENTAL
5. DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AMBIENTAL
|  |  | COTIZACIÓN 1 |  | COTIZACIÓN 2 |  | COTIZACIÓN 3 |  | PROMEDIO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
5.1 | TERMORREACTOR PARA DQO CAPACIDAD DE 24 POZOS, 8 PROGRAMAS FIJOS Y 8 DE LIBRE SELECCIÓN. Apropiado para la determinación de hasta 24 pruebas de cubetas con COD y TOC, así como los contenidos totales de cadmio, cromo, cianuro, hierro, plomo, níquel, nitrógeno, fósforo, plata y cinc. - Tipo del termoreactor: Termostato seco con cubierta de seguridad - Compartimento de 24 orificios para cubetas de 16 mm de ø - Configuración del tiempo de reacción 20 min, 30 min, 60 min, 120 min (a través de programas fijos) 8 programas con parámetros de libre configuración: 0...180 min - Configuración de la temperatura 100°C, 120°C, 148°C, 150°C a través de programas fijos 8 programas con parámetros de libre configuración: temperatura ambiente hasta ...170°C - Exactitud de regulación: ± 1 °C ± 1 dígito - Estabilidad de la temperatura 0,5 K - Protección contra sobre temperatura 190°C - Tiempo de precalentamiento con el bloque térmico vacío de 25 C a 100 Caprox. 5 minutos, 120 C aprox. 7 minutos, 148 C aprox. 10 minutos - Materiales de la carcasa Cuerpo superior: PC/ABS Blend Cuerpo inferior: - PA66 Cubierta protectora: PC Cubierta: PBT GF30 - Pantalla de LCD para mostrar temperatura y tiempo. Se muestran continuamente los valores deseados y los valores reales del tiempo y la temperatura de calentamiento. - Salidas interfase unidireccional RS232 con 2 clavijas Banana para: sensor térmico externo o bien, PC. - Suministro eléctrico 115/230 VAC 50/60 Hz, tolerancia admisible del voltaje: 15 % Consumo máxima de energía: 560 W Fusibles: 2 x 6,3 AT. - Clase de protección I según DIN VDE 0700, primera parte - Normas de seguridad EN 61010-1 EN 61010-2-010 UL 61010-1 CAN/CSAC22.2#61010-1 CAN/CSA C22.2#61010-2-010 Incluye: Cubetas vacías de 16 mm con tapa roscada. Caja x 25unidades | 1 | 13923000 | 13923000 |  | 0 | 8105148 | 8105148 | 11014074 | 11014074
5.2 | RED DE PLANCTON, MALLA DE 363 ΜM Especificaciones: • Diámetro de la boca: 130 mm (5) • Diámetro del anillo: 180 mm (7) • Incluye balde Wisconsin a juego y adaptador • Redes y tiras de balde Nitex® disponibles en 4 tamaños. 80 mm es el más común. Una red popular y versátil. El cono reductor anterior hace que la filtración sea más eficiente que una red cónica estándar. Consta de un cono reductor anterior; una red filtrante cónica posterior; y adaptador Dolphin™ con balde Wisconsin. Un anillo de red de acero inoxidable lo mantiene abierto donde se unen el cono reductor y la red de filtro. La brida y el cubo son de acero inoxidable. | 1 | 5117000 | 5117000 | 4540000 | 4540000 | 4335000 | 4335000 | 4664000 | 4664000
5.3 | RED DE PLANCTON, MALLA DE 35 ΜM. Especificaciones: • Diámetro de la boca: 130 mm (5) • Diámetro del anillo: 180 mm (7) • Incluye balde Wisconsin a juego y adaptador • Redes y tiras de balde Nitex® disponibles en 4 tamaños. 80 mm es el más común. Una red popular y versátil. El cono reductor anterior hace que la filtración sea más eficiente que una red cónica estándar. Consta de un cono reductor anterior; una red filtrante cónica posterior; y adaptador Dolphin™ con balde Wisconsin. Un anillo de red de acero inoxidable lo mantiene abierto donde se unen el cono reductor y la red de filtro. La brida y el cubo son de acero inoxidable. | 1 | 4850000 | 4850000 | 4780000 | 4780000 | 4950000 | 4950000 | 4860000 | 4860000
|  |  | SUBTOTAL | 23890000 | SUBTOTAL | 9320000 | SUBTOTAL | 17390148 | SUBTOTAL | 20538074
|  |  | IVA 19% | 4539100 | IVA 19% | 1770800 | IVA 19% | 3304128.12 | IVA 19% | 3902234.06
|  |  | TOTAL | 28429100 | TOTAL | 11090800 | TOTAL | 20694276.12 | TOTAL | 24440308.06

## FISICA
6.DEPARTAMENTO DE FISICA
|  |  |  | COTIZACIÓN 1 |  | COTIZACIÓN 2 |  | PROMEDIO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS | REFERENCIA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
6.1 | P3.8.5 Tubo de Thomson P3.8.5.1 Estudio de la desviación de electrones en campos eléctricos y magnéticos P3.8.5.2 Montaje de un filtro de velocidad (filtro de Wien) para determinar la carga específica del electrón
| Tubo de desviación de electrones | 555624 | 1 | 13382000 | 13382000 | 10546700 | 10546700 | 11964350 | 11964350
| Portatubo | 555600 | 1 | 7488700 | 7488700 | 5708600 | 5708600 | 6598650 | 6598650
| Fuente de alimentacion de alta tensión, 10 kV | 52170NA | 2 | 18169000 | 36338000 | 13811100 | 27622200 | 15990050 | 31980100
| Cable de seguridad, 25 cm, rojo | 500611 | 2 | 77500 | 155000 | 59500 | 119000 | 68500 | 137000
| Cable de seguridad para experimentación 50 cm, rojo | 500621 | 1 | 89700 | 89700 | 67800 | 67800 | 78750 | 78750
| Cable de seguridad para experimentación 50 cm, azul | 500622 | 1 | 89700 | 89700 | 67800 | 67800 | 78750 | 78750
| Cable de seguridad, 100 cm, rojo | 500641 | 2 | 103200 | 206400 | 79600 | 159200 | 91400 | 182800
| Cable de seguridad, 100 cm, azúl | 500642 | 4 | 103200 | 412800 | 79600 | 318400 | 91400 | 365600
| Cable de seguridad, 100 cm, negro | 500644 | 7 | 103200 | 722400 | 79600 | 557200 | 91400 | 639800
6.2 | P6.1.2 Experimento de Millikan P6.1.2.1 Determinación de la carga elemental eléctrica según Millikan y comprobación de la cuantización de la carga - Medición de la tensión de suspensión y la velocidad descenso
| Aparato de Millikan | 559412 | 1 | 24061700 | 24061700 | 18247400 | 18247400 | 21154550 | 21154550
| Alimentación para el aparato de Millikan | 559421NA | 1 | 10299900 | 10299900 | 7834700 | 7834700 | 9067300 | 9067300
| Contador S | 575471NA | 2 | 7795500 | 15591000 | 3498900 | 6997800 | 5647200 | 11294400
| Par de cables 100 cm, rojo/azul | 50146 | 3 | 409200 | 1227600 | 105500 | 316500 | 257350 | 772050
| Sensor-CASSY 2 wifi | 524013WNA | 1 | 19887700 | 19887700 | 15401500 | 15401500 | 17644600 | 17644600
| CASSY Lab 2 | 524220 | 1 | 8986400 | 8986400 | 6780000 | 6780000 | 7883200 | 7883200
| Unidad Timer | 524034 | 1 | 1694200 | 1694200 | 1289100 | 1289100 | 1491650 | 1491650
| Cable de experimentación, 19A, 50 cm, rojo | 500421 | 1 | 136400 | 136400 | 43600 | 43600 | 90000 | 90000
|  |  |  | SUBTOTAL | 140769600 | SUBTOTAL | 102077500 | SUBTOTAL | 121423550
|  |  |  | IVA 19% | 26746224 | IVA 19% | 19394725 | IVA 19% | 23070474.5
|  |  |  | TOTAL | 167515824 | TOTAL | 121472225 | TOTAL | 144494024.5

## ING ALIMENTOS
7. DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE ALIEMENTOS
|  |  | COTIZACIÓN 1 |  | COTIZACIÓN 2 |  | COTIZACIÓN 3 |  | PROMEDIO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
7.1 | HORNO SECADOR AHUMADOR CARNES:Fabricado en acero inoxidable 304 y 430 cal 20, aislado en fibra ,entamborado, puerta con sistema de cerrado hermético, sistema a gas natural o propano controlado con válvula de paso, termostato, encendido electrónico. Calentador con humo líquido (vapor) y/o aserrín, ganchos para colgar en barras, rejillas en varilla de acero para producto de acuerdo con su necesidad. Tiene una capacidad desde 50 a 100 kilos, dependiendo el producto a ahumar. Medidas de 0.50x0.59 x 1.40 m de alto | 1 | 24544400 | 24544400 | 20345600 | 20345600 | 19580000 | 19580000 | 21490000 | 21490000
7.2 | BALANZA MEDICION HUMEDAD INFRARROJO: Maxima capacidad: 110 gramos Legibilidad [d]: 1 mg Rango de tara: -110 gramo Calibración interna (automático) Masa máxima de prueba 110 gramos Elemento de calentamiento: radiador de infrarrojos Repetibilidad de humedad: +/-0,05% (muestra ~ 2g), +/-0,01% (muestra ~ 10g) Exactitud de lectura de humedad: 0,001% Rango de la temperatura del secado máximo: 160 °C Sistema de nivelación manual Pantalla Pantalla táctil gráfica a color de 5” Grado de protección IP 43 Dimensión de platillo ø90, altura= 8 milímetros Dimensiones de embalaje 476×381×346 milímetros Interface de comunicación: Conectividad RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, WiFi®(Opcional) Alimentacion: 100V – 120V CA 50/60Hz | 1 | 17970000 | 17970000 | 19300000 | 19300000 | 17540000 | 17540000 | 18270000 | 18270000
7.3 | MEDIDOR DE ACTIVIDAD DE AGUA:Especificaciones: Escala: 0.030 a 1.000 aw Precisión / Repetitividad: ± 0,003 aw (25°C) / ± 0,001 aw (desviaciónestándar) Calibración: 1 a 6 puntos (0.250 - 0.500 - 0.760 - 0.920 - 0.984 - 1.000) Tiempos de medida: <5 minutos Sensor: Punto de rocío (sg. ISO 21807: 2004 y subsecuente 18787:2017) Termostatización: 25°C ±1°C (ajustable 15...50°C) Funcionamiento a temperatura ambiente: 5...50°C Resolución: 0,01°C Precisión / Incertidumbre: ±0,2°C Sistema termostatización del a muestra Ajustable: 15...50°C (pasos de 1°C) Pantalla: Gráfica, táctil a color de 7, de última generación Resolución pantalla: ±0.0001 aw (mejora en comparación con ISO 21807:2004) Idiomas: español, ingles, alemán, frances, italiano Almacenamiento de datos: Automático, con datos de la muestra y deloperador Salidas USB para conexión a PC y descargar datos a tarjetas de memoria Conexión a lectores de código de barras externos e impresora y sistemaLIMS Equipo imprescindible para conocer la vida útil de un producto y determinarsu riesgo de desarrollo microbiano, en el control alimentario, farmacéutico ycosmético. Waterlab utiliza tecnología de mayor precisión: medición higrométrica (dew-point) de espejo frío que proporciona mediciones más precisas y rápidas. Su innovador sistema de cálculo y control de temperatura, permite realizardiferentes tipo de análisis: desde la simple determinación del control hastalas pruebas de vida útil específicas para cada caso individual. | 1 | 124728000 | 124728000 | 120650000 | 120650000 | 130000000 | 130000000 | 125126000 | 125126000
7.4 | PHMETRO PORTATIL: para muestras de alimentos (carne, queso, productos lácteos, frutas, etc.), conservas y otros semisólidos con electrodo pH/Temp. tipo lanza cuerpo de titanio. Especificaciones: Rango pH: -2,00 a 19,99 pH Resolución: 0,01/0,1 pH Exactitud: ±0,01 pH ±1 dígito Compensación de temperatura: 0 a 100°C (Automático o Manual) Rango mV: -1999 mV - 0 - 1999 mV Resolución: - 200 mV - 0 - 200 mV: 0,1 mV; Restante: 1mV Exactitud: ±0,1% FS ±1 dígito Rango Temperatura: -5 a 100 °C (23 a 212 ° F) Resolución: 0,1ºC Exactitud: ±0,5°C ±1 dígito Calibración de pH de 1 a 3 puntos, reconociendo estándares de pH de 1,68, 4, 00, 7,00, 10,01, 12,45. Gran pantalla LCD retroiluminada Auto. o registro de datos manual con gestión de datos GLP (500 conjuntos de almacenamiento de datos) y salida de datos USB para análisis e informes adicionales Contenido de almacenamiento: Numeración, fecha, hora, medida, unidad, temperatura Corriente: Pilas AA * 3 / DC5V (puerto USB) Clasificación IP57 a prueba de polvo y agua Electrodo de pH tipo lanza con cuerpo de titanio, Carcaza en acero inoxidable de calidad alimentaria con sensor de temperatura, Cerámica de unión única, Electrodo de referencia. Rango de 0 a 14 pH. Rango de temperatura: 0 a 80 °C (32 a 176 ° F). Conector BNC y RCA Incluye: Medidor portátil, electrodo tipo lanza de pH/Temp, set de soluciones tampon de pH 4.00, 7.00, 10.01 x 500 ml, maletín de transporte, manual de instrucciones | 6 | 8981000 | 53886000 | 8520000 | 51120000 | 5425000 | 32550000 | 7642000 | 45852000
7.5 | REFRACTOMETRO PORTATIL : ESCALA DE 0~85% Brix. Compensación automática de temperatura. Índice de refracción: 1,3330~1,5100 Ideal para realizar mediciones en una amplia gama de productos como jugos, salsas, mermeladas, arequipes, bocadillos, jaleas, melazas y similares, en general en todo tipo de productos de alta concentración de dulce | 10 | 3657000 | 36570000 | 3820000 | 38200000 | 4025000 | 40250000 | 3834000 | 38340000
7.6 | REFRACTÓMETRO CON INTERVALO DE MEDIDA DE LA REFRACCIÓN AMPLIADO. Especificaciones Técnicas Exactitud: +/- 0.0005 (nD) Rango de medición 1.32 - 1.65 (nD) Resolución: 0.1 Brix% Intervalo medido BRIX: 0 - 100 %. Precisión: +/- 0,2 Brix Rango de temperaturas: 10 - 40°C. Resolución: 0,1°C. Pantalla: °C o °F Determina el índice de refracción utilizando el método de reflexión total. Compacto y fácil de utilizar. Prisma de Zafiro sujeto con un anillo de latón endurecido con baño de oro, el cual tiene un índice de refracción más alto y mejor conductividad térmica que el vidrio. Por eso, dispone de un intervalo de medida más amplio y registra la temperatura de la muestra más rápidamente. Mide correctamente muestras oscuras. Compensación de temperatura: Durante la medición, Refracto determina la temperatura y, a continuación, corrige el índice de refracción a una temperatura o a cualquier otra temperatura que el usuario defina. La pantalla LCD retroiluminada muestra los resultados y ajustes en texto simple. Almacenamiento integral de resultados: almacena hasta 1100 resultados | 1 | 30246500 | 30246500 | 38115000 | 38115000 | 45223000 | 45223000 | 37861500 | 37861500
7.7 | BALANZA ANALITICA: Balanza Analítica Capacidad 220g legibilidad 0.0001g. Marca Radwag Especificaciones: Capacidad máxima: 220g Legibilidad: 0.1 mg (0.0001g) Rango de Tara: -220g Repetitividad: 0.0001g Linealidad: 0.0002mg Tiempo de Estabilización: 3.5 segundos Flujo de Sensibilidad: 1ppm / C en temperatura + 10 + +40C Ajuste/Calibración: Calibración Interna Automática Pantalla LCD grande retro iluminada y caracteres más grandes quehacenmás fácil la lectura de medidas y datos. Dimensión de platillo : ø100 mm Conectividad: 2RS232, 2USB-A (Intercambiable), USB-B, Wi-Fi(Opcional) Alimentación 100-240 V AC 50 / 60 Hz Temperatura de trabajo: +10 +40 C Dimensión de platillo ø100 mm Suministro de energía: 115V | 1 | 12469000 | 12469000 | 10568000 | 10568000 | 11313000 | 11313000 | 11450000 | 11450000
7.8 | BALANZA DE PRECISIÓN Balanza de precisión. Máxima capacidad: 2000g. Legibilidad [d]: 0,01g. Rango de tara -2000 g. Repetibilidad 0,01 g. Linealidad ±0,03 g Plato de acero inoxidable de 128×128 mm. Pantalla LCD retroiluminada. Tiempo de estabilización:2 s. Calibración externa. Control de protección IP 43. Communication interface RS232, USB-A, USB-B. Alimentacion 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz | 3 | 2802000 | 8406000 | 3219000 | 9657000 | 3000000 | 9000000 | 3007000 | 9021000
7.9 | BASCULA SEMI-INDUSTRIAL DE PISO. CAPACIDAD DE 150 KG -Capacidad 150kg. División 20g. -Indicador solo peso -Posee sistema de conexion puerto RS232 a PC -Pedestal abatible tubo de 60cm -Luz de respaldó verde -Teclado numerico -Uso Moderado (semi-industrial) -Batería Recargable con 200 horas de autonomía -Cubierta en acero inoxidable 201 repujado de 40x30 cm Peso 12kg -Unidad de peso Kg / Lb -Display LCD -Función TARA  Función de conteo  Función suma -Tipo de teclado: Membrana -Tara máxima 100% por sustracción -Voltaje 110v / 60Hz -Accesorios: Cable AC, Manual, Cubierta protectora indicador | 4 | 1009790 | 4039160 | 540000 | 2160000 | 655210 | 2620840 | 735000 | 2940000
7.10 | PLANCHA DE CALENTAMIENTO DE 1 PUESTO. Máx. temperatura hasta 550°C. Especificaciones: Dimensión de la placa de trabajo: 184x184 mm (Mínimo) Material de la placa de trabajo: Vitrocerámica Rango de temperatura de calefaccióN: Temperatura ambiente: -550°C, incremento de 5°C Controlar la precisión de la placa de trabajo: ±10°C Temperatura de seguridad: 580°C Visualización de temperatura en pantalla LED Precisión de visualización de temperatura: ±1°C Sensor de temperatura externo: PT1000(±0,5°C) Advertencia de calefacción: 50°C Clase de protección IP21 Potencia: 1010W Frecuencia de voltaje: 100-120/200-240 V, 50/60 Hz Poder de calefacción: 1000W Temperatura ambiente y humedad permitidas 5-40°C, 80% HR | 6 | 5947500 | 35685000 | 5029000 | 30174000 | 5360000 | 32160000 | 5445500 | 32673000
7.11 | NEVERA PARA LABORATORIO :Refrigerador vertical de Laboratorio de 2 a 8°C, Volumen de 395L, 120Vac. Rango de temperatura: 2-8℃ Temperatura ambiente: 16-32℃ Rendimiento de refrigeración: 5℃ Controlador por Microprocesador: Sistema de control de temperatura por microcomputadora de alta precisión Pantalla de temperatura digital de alto brillo que garantiza la precisión de la pantalla en 0,1 ℃ Método de enfriamiento: Aire acondicionado Modo de descongelación Automático Refrigerante R600a Grosor del aislamiento (mm): D/I:35,B:52 Sistema de iluminación interior con luces LED dobles para garantizar una alta visibilidad en el interior del armario Diseño 100% libre de CFC para el medio ambiente sin productos químicos que dañan la capa de ozono Sistema de alarma audible y visible inteligente: que incluyen alarma de temperatura alta/baja, alarma de falla de energía, alarma de batería baja, alarma de puerta entreabierta, alarma de temperatura alta del aire y alarma de falla de comunicación. Condensador de enfriamiento por aire de alta eficiencia y el evaporador con aletas | 1 | 14909000 | 14909000 | 26111000 | 26111000 | 18230000 | 18230000 | 19750000 | 19750000
7.12 | CLIPEADORA PARA CARNES: Clipadora para embutidos . Construida en acero zincado, operación manual para tripa natural o artificial. Diseñada para ganchos de 5x10 o 5x20 mm. Dim 15x50xH35 cm, peso neto 15 kg | 1 | 4151000 | 4151000 | 5200000 | 5200000 | 6300000 | 6300000 | 5217000 | 5217000
7.13 | EMBUTIDORA HIDRÁULICA Potencia 1 HP Capacidad 20 litros Longitud del cilindro 0,6 m aprox. Diámetro del cilindro 0,2 a 0,25 m. Construida en acero inoxidable Protección de cilindro Sistema lateral superior para operación de embutido 4 boquillas diferentes De fácil limpieza Tablero de control de fácil manipulación Sistema de control de presión Incluye manómetro incluido. | 1 | 32973800 | 32973800 | 24967100 | 24967100 | 25490000 | 25490000 | 27810300 | 27810300
7.14 | DESPULPADORA DE FRUTAS HORIZONTAL Construida en acero inoxidable tipo 304 acabado ,2B, en lamina calibre 14 y 18, lleva 2 tamices, uno con hueco de 1,5mm, y otro con hueco de 4.5mm, con base en estructura en tubo cuadrado en acero inoxidable, con una tolva para alimentación, tobogán de salida de pulpa frontal y tobogán de salida de pepas y semillas, lleva motor trifasico de 5HP , a 3600 rpm , con capacidad hasta 500 K/h. | 1 | 24286000 | 24286000 | 14210000 | 14210000 | 17610000 | 17610000 | 18702000 | 18702000
7.15 | CUTTER. Equipo requerido para reducir de tamaño, mezcla y emulsificado de pastas cárnicas finas. Movimiento horizontal de artesa en acero inoxidable. De velocidad variable, mínimo tres velocidades para corte, mezclado y emulsificado Sistema de control fácil de acceder y manipular. Seguridad en la tapa del equipo (que automáticamente se apague, sim está en movimiento. Tapa panorámica. Capacidad 20 litros. Seis cuchillas Motor bifásico de 1 HP Dimensiones frente aproximadamente 0,9 m cm alto 0,5 m cm fondo 0,6 m. | 1 | 15228100 | 15228100 | 12000000 | 12000000 | 15116000 | 15116000 | 14114700 | 14114700
7.16 | HORNO DE PANIFICACION. Horno a gas de dos camaras electromecanico con camaras de controles independientes para el piso y techo y capacidad de cuatro bandejas. | 1 | 26105000 | 26105000 | 19000000 | 19000000 | 15645000 | 15645000 | 20250000 | 20250000
7.17 | MOLINO PARA CARNES #22. Estructura en perfil cuadrado de 1” en acero inoxidable, cubierta en lámina de acero. Elaborado en material de fundición de aleación niquelado y reforzado. Lleva un disco para lograr un producto para los embutidos acorde, y el otro para colocarlo con el embudo cuando vaya a embutir. Tolva industrial en acero inoxidable. Motor de 1 hp monofásico a 110 V, con guarda para evitar derrames de líquido sobre este. Interruptor de encendido. Medidas: Alto 1.24 cm ancho 62 cm largo 60 cm. Peso aproximado 70 kilos | 1 | 11089680 | 11089680 | 12540000 | 12540000 | 9850320 | 9850320 | 11160000 | 11160000
|  |  | SUBTOTAL | 477286640 | SUBTOTAL | 454317700 | SUBTOTAL | 448478160 | SUBTOTAL | 460027500
|  |  | IVA 19% | 90684461.6 | IVA 19% | 86320363 | IVA 19% | 85210850.4 | IVA 19% | 87405225
|  |  | TOTAL | 567971101.6 | TOTAL | 540638063 | TOTAL | 533689010.4 | TOTAL | 547432725

## SST
8. ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
|  |  | COTIZACIÓN 1 |  | COTIZACIÓN 2 |  | COTIZACIÓN 3 |  | PROMEDIO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
LABORATORIO DE SUELOS Y AGUAS
8.1 | VENTILADOR CON MOTOR MONOFASICO: Diámetro de 250mm, 4 polos, 1.800 RPM, 110V, 10”/ Tipo 2CC2 254-5YC3 / 10002. Caudal: 0.38 m3/s. Potencia: 0.050 kW. Intensidad: 0,8A, Nivel de ruido: 62 dB. Incluye instalación | 3 | 1375320 | 4125960 | 1362480 | 4087440 | 1563000 | 4689000 | 1433600 | 4300800
8.2 | MESÓN PERIMETRAL: Mesón de 1 metro de largo x 70 cm de fondo x 1 metro de altura. Base rígida contruida en bloque resanada en cemento. Superficie interior y exterior pulida, extucada y pintada. Placa superficial vaciada en granito blanco con recubrimiento en resina epóxica. Dimensiones: 0.70m de ancho x 1.0 m de largo x 1.0 m de alto. Incluye instalación | 1 | 2428000 | 2428000 | 2512000 | 2512000 | 2350000 | 2350000 | 2430000 | 2430000
|  |  | SUBTOTAL | 6553960 | SUBTOTAL | 6599440 | SUBTOTAL | 7039000 | SUBTOTAL | 6730800
|  |  | IVA 19% | 1245252.4 | IVA 19% | 1253893.6 | IVA 19% | 1337410 | IVA 19% | 1278852
|  |  | TOTAL | 7799212.4 | TOTAL | 7853333.6 | TOTAL | 8376410 | TOTAL | 8009652
INGENIERÍA AMBIENTAL
8.3 | PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA UNA HOJA PARA VANO O HUECO de Hasta 0.92 x 2.28 mm Hoja fabricada en Lamina Galvanizada Calibre 20 por ambas caras y Relleno Interno en Honey comb, refuerzos internos para accesorios, cerraduras etc - 2 Bisagras de Seguridad tipo piston de 5/8 con Rodamiento en alturas hasta 2,29mt MARCO Fabricado en Lamina Galvanizada Cal 18 Reforzado para Recibir, Bisagras y Cerraduras., preparado para Fijar a Muro Mediante Chazo Expansivo. Incluye: - 1 Puerta Completa Hoja + Marco - 1 Barra Antipánico tipo Orlando 1 Punto CERTIFICADA - 1 Manija Exterior CERTIFICADA - 1 Cierra puertas para Hojas hasta de 65kg CERTIFICADO Nota: La puerta incluye 1 Manija Certificada Cortafuegos anti enganche, sin Llave Exterior o Interior En cumplimiento de la norma NSR K 3.2.3.2 - 3.2.3.3 - 3.2.3.4 | 2 | 4166000 | 8332000 | 2945000 | 5890000 | 3350000 | 6700000 | 3487000 | 6974000
|  |  | SUBTOTAL | 8332000 | SUBTOTAL | 5890000 | SUBTOTAL | 6700000 | SUBTOTAL | 6974000
|  |  | IVA 19% | 1583080 | IVA 19% | 1119100 | IVA 19% | 1273000 | IVA 19% | 1325060
|  |  | TOTAL | 9915080 | TOTAL | 7009100 | TOTAL | 7973000 | TOTAL | 8299060
LABORATORIO DE NUTRICIÓN ANIMAL
8.4 | CABINA EXTRACTORA DE GASES PARA ACIDOS Y ALCALIS FUERTES- AUTOMATICA – DIGITAL: Cabina extractora de gases de alta resistencia química construida internamente en polipropileno de una sola pieza / bafles internos en polipropileno / pantalla LCD / Velocidad de ingreso de aire: Norma internacional >0.50 m/s ó 100 fpm con una apertura de 45 cm del área de trabajo./Nivel de ruido: <60 dB al inicio de arranque de ventilador (Sujeto a condiciones acústicas del entorno) */ conexión a ventilador externo / superficie en resina fenolica de alta resistencia quimica / diametro salida extracción 10” – Ancho 120 cm. Dimensiones (Ancho x Prof. x Alt. cm) Externas 120 x 80 x 150 cm / Internas 93 x 55 x 123 cm Base tipo gabinete ventilado con 1 entrepaño y dos puertas construido en acero electro galvanizado recubierto con pintura epoxi poliéster secado al horno – Recubrimiento interno en polipropileno y conexión al sistema de extracción para almacenamiento de ácidos y álcalis fuertes . Altura 80 cm. – Ancho 120 cm. Incluye: Kit de instalación: Ventilador en fibra de vidrio con resina antiácida de alta resistencia química, aspas totalmente construidas en polipropileno, con motor de 1 HP.Conexión eléctrica de 220V 60 Hz / 8 metros de ducto en fibra de vidrio de 10” / 3 codos en fibra de vidrio Cumplimiento de Normas internacionales: •ANSI/ASHRAE STANDARD 110-1995 • EUROPEAN UNION STANDARD EN 14175 -3 • UL 1805: STANDARD FOR LABORATORY HOODS AND CABINETS • UL 3101-1: ELECTRICAL EQUIPMENT FOR LABORATORY • EUROPEAN UNION STANDARD EN 14175 -3 | 1 | 48520000 | 48520000 | 49085000 | 49085000 | 40200000 | 40200000 | 45935000 | 45935000
|  |  | SUBTOTAL | 48520000 | SUBTOTAL | 49085000 | SUBTOTAL | 40200000 | SUBTOTAL | 45935000
|  |  | IVA 19% | 9218800 | IVA 19% | 9326150 | IVA 19% | 7638000 | IVA 19% | 8727650
|  |  | TOTAL | 57738800 | TOTAL | 58411150 | TOTAL | 47838000 | TOTAL | 54662650